АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»

(АО «НЗНП»)

________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На техническое обслуживание железнодорожных весов АО «НЗНП»

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Предприятие | Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП») и филиал «Ростовский» (АО «НЗНП» филиал «Ростовский»). |
| 2. Место проведения работ | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й., зд. 1; г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Луговая, 50. |
| 3. Вид работ | Техническое обслуживание |
| 4. Наименование оборудования, подлежащего техническому обслуживанию | АО «НЗНП»: 4.1 Весы вагонные Меттлер Толедо 7260 (платформа грузоподъёмностью 200 т., весовой контроллер IND9R86x2, датчики веса МТХ 45тонн – 14шт, коммутационные коробки – 3шт, адаптеры-подшипники к датчикам веса МТХ -28 шт., сдвоенный барьер искрозащиты – 4 шт., датчики положения колеса – 8шт) - 1 ед. АО «НЗНП» филиал «Ростовский»: 4.2 Весы вагонные Меттлер Толедо 7260 (платформа грузоподъёмностью 100 т., весовой терминал IND135, контроллер «Anaconda» IND9R86, датчики веса МТХ 45тонн – 8шт, коммутационные коробки – 2шт, адаптеры-подшипники к датчикам веса МТХ -16 шт., сдвоенный барьер искрозащиты – 1 шт., датчики положения колеса – 3шт) - 1 ед. |
| 5.Цель | 5.1 Предупреждение внезапного выхода из строя оборудования для взвешивания и продление срока его эксплуатации; 5.2 Обеспечение точности проводимых измерений в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами эксплуатации |
| 6. Сроки выполнения работ | 01.06.2025 по 01.06.2026 |
| 7. Периодичность выполнения работ | 4 раза в год и дополнительно по заявкам (1 раз поверка весов, 2 раза изменение коэффициентов в зимне- весенний и осенне-зимний период, 1 раз плановый контроль метрологических характеристик весов). |
| 8. Объем работ входящих в состав ТО. | - Проверка документации; - Контроль пломб, установленных государственными органами или производителем; - Внешний осмотр весов (проверка на отсутствие внешних повреждений, отсутствие следов коррозии, правильной регулировки продольных и поперечных отбойников и т.д.); - Внешний осмотр тензорезисторных датчиков, силопередающих устройств, грузоприемных устройств, указательных устройств, коммутационных блоков; - Внешний осмотр опорных площадок; - Внешний осмотр подъездных путей; - Внешний осмотр фундамента; - Проверка исправности электропитания и заземления, отсутствие повреждений соединительных кабелей; - Очистка узлов и деталей от коррозии и загрязнений; - Установка платформы по уровню; - Опробование работы весов; - Тестирование каждого датчика, АЦП, электронной аппаратуры; - Обслуживание аппаратуры в соответствии с требованиями соответствующих эксплуатационных документов; - Проведение необходимых регулировок, определенных правилами эксплуатации; - Проверка работоспособность и выполнение весами предусмотренных функций при взвешивании с использованием грузов; - Определение независимости показаний весов от положения взвешиваемого груза на платформе весов; - Определение метрологических характеристик: - Калибровка; - Пломбировка и оформление итоговых документов; - Подготовка оборудования к поверке, и участие в процессе сдачи оборудования в поверку; - Консультация представителей «Заказчика» |
| 9. Время начала работ после подачи заявки. | Не позже, чем через 2 суток |
| 10. Критерии работоспособности автомобильных весов | - Точность определения массы груза; - Постоянство показаний в различных условиях эксплуатации; - Устойчивость – способность к возврату в «нулевое» состояние после окончания взвешивания; - Погрешность измерений, не превышающая допустимую для соответствующего класса точности; |
| 11. Требования к квалификации персонала выполняющим работы по техническому обслуживанию оборудования | Наличие документов, подтверждающих квалификацию по обслуживанию железнодорожных весов «Mettler Toledo» (лицензии, сертификаты и т.д.) |
| 12. Требования к наличию оборудования, используемого в процессе технического обслуживания, предповерочной подготовке | - необходимое программное обеспечение для работы с весовыми терминалами и промышленными компьютерами контроллера. - наличие щупов для проверки зазоров (от 3 до 15 мм.), уровня; - приборы и оборудование для проверки и диагностики повреждений и целостности изоляции кабелей, датчиков, блоков коммутации, терминалов, промышленных компьютеров; |
| 13. Документированный результат проведения ТО автомобильных весов | Совместный акт выполненных работ, включающий информацию о соответствии/несоответствии технического состояния весового оборудования с указанием рекомендаций по устранению несоответствий. |
| 14. Требования к проведению работ | 14.1 Претендент обязан: - иметь положительный опыт выполнения работ по техническому обслуживанию автомобильных весов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам; - иметь в наличии аттестованный квалифицированный и опытный персонал на право выполнения работ, группа по электробезопасности не ниже III, обладать необходимыми ресурсами и производственными мощностями, позволяющими выполнить работы в полном объеме и в установленные сроки по ремонту и техническому обслуживанию весов; 14.2 К моменту заключения договора Претенденту необходимо иметь разрешительные документы на производство работ: - документы, подтверждающие исправность электроинструментов и прочих электропотребителей (протоколы испытаний, или заверенная копия из журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним); - заверенную копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство подрядной организации, - заверенную копию протокола проверки знаний ответственного за электрохозяйство подрядной организации, 14.3 Претендент обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями РФ. |
| 15. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | 15.1 Все работники подрядной организации, непосредственно находящиеся на территории АО «НЗНП», должны быть обеспечены фильтрующими противогазами укомплектованными фильтрами ФК-5МТ, касками, спецодеждой и спецобувью. При работах на высоте обязательно наличие предохранительных поясов и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. 15.2 До начала производства работ Подрядчик предоставляет: - приказы о назначении ответственных лиц за промышленную безопасность, охрану труда, эксплуатацию электрооборудования, и т.д.; - удостоверения и протоколы лиц, назначенных приказами ответственных по ПБ (по видам надзора), обучение и проверка знаний по ОТ. - квалификационную группу по технике безопасности не ниже II из числа инженерно-технических работников (ИТР), назначенных организацией. - справки из ОМВД об отсутствии судимости установленного образца в отношении всех работников, независимо от должности, непосредственно находящихся на территории Заказчика на время выполнения работ. - акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанный ответственными за электрохозяйство и утверждённый руководителями АО «НЗНП» и подрядной организации, с границей раздела эксплуатационной ответственности в точке присоединения к действующим электроустановкам АО «НЗНП». 15.3 Допуск Подрядчика к проведению работ предоставляется только после прохождения вводного инструктажа, проводимого специалистами Заказчика. |