АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»

(АО «НЗНП»)

________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На техническое обслуживание железнодорожных весов АО «НЗНП»

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Предприятие | Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП») |
| 2. Место проведения работ | 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й., зд. 1 |
| 3. Вид работ | Техническое обслуживание, калибровка, ремонт и сдача в поверку |
| 4. Наименование оборудования, подлежащего техническому обслуживанию | Весы вагонные для взвешивания в движении Статера ВРТ-04М (грузоподъёмность 200 т.) - 1 ед. |
| 5.Цель | Предупреждение внезапного выхода из строя оборудования для взвешивания и продление срока его эксплуатации; Обеспечение точности проводимых измерений в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами эксплуатации |
| 6. Сроки выполнения работ | 1 год с момента подписания с возможностью ежегодной пролонгации |
| 7. Периодичность выполнения работ | 4 раза в год (1 раз поверка весов, 3 раза плановый контроль метрологических характеристик весов) и дополнительно по заявкам |
| 8. Объем работ входящих в состав ТО. | - Проверка документации; - Проведение обслуживания весов на месте или дистанционно; - Производить контроль параметров системы и ее диагностику - Проводить изменения настроек системы - Осуществлять оперативную линию техподдержки и обновления ПО - Проводить консультации по усовершенствованию системы - Удалённое сопровождение проведения испытаний (по средствам сети интернет), в течение срока договора, с целью подтверждения метрологических характеристик (калибровка при поверке) - Проводить удаленную работу или на месте установки по профилактике и устранению неисправностей весов |
| 9. Время начала работ после подачи заявки. | В течении 1 часа при удаленном доступе и не более чем через 2 суток для проведения работ по месту эксплуатации после подачи заявки или обращения по телефону |
| 10. Критерии работоспособности весов | - Точность определения массы груза; - Постоянство показаний в различных условиях эксплуатации; - Устойчивость – способность к возврату в «нулевое» состояние после окончания взвешивания; - Погрешность измерений, не превышающая допустимую для соответствующего класса точности; |
| 11. Требования к квалификации персонала выполняющим работы по техническому обслуживанию оборудования | Наличие документов, подтверждающих квалификацию по обслуживанию железнодорожных весов «Статера ВРТ-04М» (лицензии, сертификаты, удостоверения и т.д.) |
| 12. Требования к наличию оборудования, используемого в процессе технического обслуживания, предповерочной подготовке | - приборы и оборудование для проверки, диагностики и ремонта повреждений и целостности изоляции кабелей, датчиков, адаптеров, терминалов, промышленных компьютеров; - необходимое программное обеспечение для работы с весовыми терминалами и промышленными компьютерами. |
| 13. Документированный результат проведения ТО весов | Совместный акт выполненных работ, включающий информацию о соответствии/несоответствии технического состояния весового оборудования с указанием рекомендаций по устранению несоответствий. |
| 14. Требования к проведению работ | 14.1 Претендент обязан: - иметь положительный опыт выполнения работ по техническому обслуживанию весов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам; - иметь в наличии аттестованный квалифицированный и опытный персонал на право выполнения работ, группа по электробезопасности не ниже III, обладать необходимыми ресурсами и производственными мощностями, позволяющими выполнить работы в полном объеме и в установленные сроки по ремонту и техническому обслуживанию весов; 14.2 К моменту заключения договора Претенденту необходимо иметь разрешительные документы на производство работ: - документы, подтверждающие исправность электроинструментов и прочих электропотребителей (протоколы испытаний, или заверенная копия из журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним); - заверенную копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство подрядной организации, - заверенную копию протокола проверки знаний ответственного за электрохозяйство подрядной организации, 14.3 Претендент обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями РФ. |
| 15. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | 15.1 Все работники подрядной организации, непосредственно находящиеся на территории АО «НЗНП», должны быть обеспечены фильтрующими противогазами укомплектованными фильтрами ФК-5МТ, касками, спецодеждой и спецобувью. При работах на высоте обязательно наличие предохранительных поясов и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. 15.2 До начала производства работ Подрядчик предоставляет: - приказы о назначении ответственных лиц за промышленную безопасность, охрану труда, эксплуатацию электрооборудования, и т.д.; - удостоверения и протоколы лиц, назначенных приказами ответственных по ПБ (по видам надзора), обучение и проверка знаний по ОТ. - квалификационную группу по технике безопасности не ниже II из числа инженерно-технических работников (ИТР), назначенных организацией. - справки из ОМВД об отсутствии судимости установленного образца в отношении всех работников, независимо от должности, непосредственно находящихся на территории Заказчика на время выполнения работ. - акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанный ответственными за электрохозяйство и утверждённый руководителями АО «НЗНП» и подрядной организации, с границей раздела эксплуатационной ответственности в точке присоединения к действующим электроустановкам АО «НЗНП». 15.3 Допуск Подрядчика к проведению работ предоставляется только после прохождения вводного инструктажа, проводимого специалистами Заказчика. |